“浙江制造”团体标准《精密数字压力计》编制说明

1  项目背景

精密数字压力计属于专用仪器仪表，是采用数字显示被测压力量值的压力计，可用于测量表压、差压和绝压，具有高精度、高可靠性、高稳定性，压力测量精度达（0.01、0.02、0.05）级。显示直观清晰、操作简便、携带方便。数字压力计主要作为压力计量校准用的标准器，用于校验压力变送器、精密压力表、一般压力表、压力表开关等。也可替代指针式压力表、压力变送器等应用于其它各个领域，它能直观地显示出各个工序环节的压力变化。

目前数字压力检测仪器仪表市场处于良性竞争状态，市场呈分散化形态。从全球来看，目前规模相对较大的企业有GE、FLUKE、WIKA等。随着中国工业自动化升级的推进，对于高端精密仪器仪表的需求上升，高端市场份额不断集中。根据Frost&Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，中国数字测量仪器的市场规模自2015年至2019年间以15.09%的年均复合增长率从171.54亿元增长至300.93亿元；预计中国数字测量仪器的市场规模将在2025年达到422.88亿元。

我国电子测量仪器市场在近几年高速增长，特别是在信息技术、生物技术、新材料技术、先进制造技术、航空航天技术等关键领域正不断取得突破，而这些领域的研究、开发、技术升级的基本手段都基于电子测量技术，因而对于电子测量仪器也提出了更多新需求。但在这些高端领域，国产产品的数字化、智能化水平上跟不上市场的要求，导致市场占有率较低，国内市场大量被国外产品所占据。因此精密数字压力计作为最新一代数字压力表也从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用，更显其超凡性能。满足了目前高端市场市场对便捷、长寿命、低功耗、低成本数字式、高精度的需求，具有广阔的市场前景，数字表是将来的趋势。

目前国内现行有效标准对标准有JB/T 7392-2006 《数字压力表》，JJG 875-2019 《数字压力计检定规程》。工作用压力仪表、压力变送器精度越来越高，变送器最高可达到0.05级，作为标准器的数字压力计，需要满足被检表允差的1/4，因此市面上最常用的0.05级精度标准器已经无法满足，需要更高精度的数字压力计作为计量检定标准器。

虽然我国压力仪表行业经过多年的发展，取得了一定的成绩，具备了一定的规模，且替代了绝大部分的进口压力计，但在最高精度等级的压力控制器、精密级传感器还是以进口为主，因此高精度数字压力计标准呼之欲出，通过不断提升技术与产品创新，标准规范的进一步完善，带领行业从中低端领域向高端领域发展，从而进一步与外企在市场上相抗衡，浙江制造标准作为产业发展的领跑者，因此十分有必要制定一份引领行业发展的精密数字压力计团体标准，对产品生产进行规范及指导。

2  项目来源

由杭州派乐科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品联会论证通过并印发了《关于发布2021年第*批“浙江制造”标准制订计划的通知》（浙品联[2021]*号文件），项目名称：《*******》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：***。

3.1.2  本标准主要起草单位：杭州派乐科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：***、***。

3.1.4  本标准起草人为：郑勤锋、***、***。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

- 工作组成员及其职责分工

工作组主要成员包括杭州派乐科技有限公司、浙江省计量科学研究院、绍兴市柯桥区质量计量检验检测中心、杭州美仪自动化技术股份有限公司等专家。郑勤锋：项目负责人，标准统筹管理；***：技术负责人，编写标准文本；***：负责标准编制，确定标准框架，研讨核心标准；***：参与编制，提供验证材料；***：牵头组织，参与研讨编制；****：参与标准研讨，指标合理性确认；***：项目联系、对接。

- 研制计划和进度安排

2021年10月：完成实地调研和相关标准的收集整理，对比国内外产品开展性能测试研究。

2021年11月中旬：召开标准启动及研讨会。

2021年11月下旬-2021年12月上旬：完善标准，广泛征求意见形成标准送审稿。

2021年12月下旬，组织召开标准评审会。

2021年12月下旬，标准报批。

- 标准起草小组收集了国内外相关标准和资料，包含:

GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验规程试验Fe: 振动（正弦）试验方法(idt IEC 60068-2-6:1982)

GB/T 15479一1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T 17214.3一2000 工业过程测量和控制装置的工作条件第3 部分： 机械影响(idt IEC 60654-3:1983)

JB/T 6239.1 工业自动化仪表通用试验方法共模串模干扰影响

JB/T 6239.3 工业自动化仪表通用试验方法电源电压低降影响

JB/T 6239.4 工业自动化仪表通用试验方法电源短时中断影响

JB/T 6239.5 工业自动化仪表通用试验方法电源瞬时过压影响

JB/T 9233.11 外界磁场影响

JB/T 9329-1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

JB/T 15464 仪器仪表包装通用技术条件

JB/T 7392-2006 数字压力表

JJG 875-2019 数字压力计检定规程

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比现有行业标准标准的差异点，对标国内外各品牌(美国FLUKE)的先进产品(见下图1)，分析各项目指标的合理性和可行性（见下图2），按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求、技术要求、质量承诺方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年11月形成了标准草案。

相比较行业标准的不同，本标准除了在先进性上做了新增和提升指标（后文有详细说明）之外，还有以下几点变化：

（1）产品等级分类

理由：根据近年来压力计使用场合的进一步细化，相比较于2006年发布的行业标准，目前根据客户市场，一些等级分类覆盖不完全，在JJG 875-2019 《数字压力计检定规程》中已。工作组通过调研整理，征求客户意见，，并剔除了低于0.05级等级精度的要求，完善高精度压力计标准指标，更好的满足市场需求。

（2）产品温度适用范围及偏差

理由：很多实验室温度无法达到恒定的20±2℃，而且越来越多的仪表需要现场检测，因此需要提高标准器对温度的适应能力，适用温度范围越宽，适用更多场合检定

2022年12月30日在杭州市拱墅区北软泰嘉园召开“浙江制造”团体标准《精密数字压力计》启动暨研讨会。拱墅区市场监管局计量科、国家标准化管理委员会、杭州州环溯检测技术有限公司等单位和企业的领导和专家参与会议，与会代表对标准的草案进行了充分的研究和讨论，对基本要求、质量保证方面的先进性以及按照“浙江制造”标准制定的框架要求和“浙江制造”标准编制理念及定位要求，提出了许多建设性的意见，主要包括：

①．编制时需注意稳定性考核要求；

②．注意规范中与行业标准对标准器的划分；

③．对设备名称、传感器的修改、测量范围、量程选取、进行分析；

④．产品设计的内容（材料、芯体采用，处理器）修改、设备接口通讯问题、充电电池防水等级添加、工艺装备上的增加以及具体等级精度的详细内容的添加。

⑤．注意术语和定义上的引用；

⑥．注意明确温度变化对准确度等级的影响

标准起草小组充分吸收研讨会专家意见，对标准草案及编制说明进行修改完善，形成征求意见稿。下一步在牵头单位指导下，开展征求意见工作。

3.2.3  征求意见

2023年2月20日至3月19日，标准研制工作组向检测机构、用户代表、高校、供应商代表、同行代表等*家单位（****）发送了征求意见稿，进行了意见征集。共回收到*家单位*条修改意见。标准工作组对收集到的专家意见进行逐条讨论，最终全部采纳，详见附件“浙江制造”《***》标准征求意见反馈汇总表。工作组对标准文本和编制说明再次修改完善，形成了标准送审稿。

3.2.4  专家评审

2023年*月*日，该项标准的专家评审会在*****召开。应邀参加评审会的有标准化研究机构、大专院校、用户单位和科研检测机构的专家以及标准研制工作组成员，其中包括评审组专家5名。

会议由***主持，代表标准牵头单位介绍了参加评审会的各位专家及标准研制工作组参会人员，对各位专家和领导的到来表示欢迎。***随后详细介绍了“浙江制造”品牌建设工作的内容和意义。接着，杭州派乐科技有限公司郑勤锋对该标准的编制背景和目的、标准研制情况及主要先进性内容逐一介绍。在评审组长***的主持下，评审会全体专家按照严格的程序对标准的送审稿进行了逐条、逐句，认真、负责的审查，专家组经讨论后形成了评审意见，一致同意通过标准评审。同时，专家组提出重要修改意见，主要包括：

（1）

（2）

（3） ……

3.2.5  标准报批

标准起草小组根据专家评审意见对标准做了进一步完善，于2023年9月中旬形成报批稿。

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准编制按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》起草，遵守浙江省品牌建设联合会有关“浙江制造团体标准”的制定要求，遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，与国际先进标准接轨，注重标准的可操作性。

4.1.1  合规原则

本标准符合国家标准化法律法规的要求，和精密数字压力计产业发展政策保持高度一致，着力提升产品质量，满足产品的安全性要求；标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

4.1.2  必要性原则

本标准从用户使用角度出发，重点关注产品的核心质量特性，并提高相关指标要求，高相关指标的必要性如下：

| 序号 | 核心质量特性 | 指标验证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用可靠性 | 规定了电源变化影响、按键次数、高低温影响 |
| 2 | 产品使用具有广泛适用性 | 规定了产品防水防尘等级 |
| 3 | 测量数据具有较好的稳定性 | 规定产品的回程误差、稳定性 |
| 4 | 测量数据具有较好的一致性 | 规定了重复性指标 |

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与行业标准、美国FLUKE等国际先进企业相比，相同精度等级下回程误差、稳定性、重复性、高低温影响、超（静）压、防水防尘等级等关键技术指标，有了提升或者增加，具体见第五章内容。

4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，技术指标均有现行的国家标准、行业标准做检测支撑，标准所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对基本误差、回差、重复性、绝缘性能、外观等进行了综合评判，严格把关原材料控制，生产工艺自动化等实现了产品的批量稳定生产，并且做到产能最大利用率，不会造成质量过剩的情况发生。

4.2  主要内容

4.2.1 标准名称和适用范围

经过标准立项研讨、论证，标准名称修改为《精密数字压力计》，与行业标准JB/T 7392-2006《数字压力表》相比较，产品等级分类进行了删减并新增了范围，同时名称根据产品特点和行业惯例做了微调，详见“2  项目来源”的说明。

标准的适用范围为以压力传感器或压力模块为感压元件,通过信号处理单元处理后直接在显示器上显示压力值，准确度等级为0.01级、0.02级、0.05级的压力计。

4.3  主要内容确定依据

4.3.1  技术要求

标准中技术要求的主要项目确定来自于对应的JB/T 7392-2006《数字压力表》，对标美国FLUKE公司的产品技术要求，重点考虑高端行业和高端用户的技术需求，结合生产企业和国内同行业产品的特点以及实用性。同时，充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念进行编制，主要提升了回程误差、稳定性、重复性、高低温影响、超（静）压等要求，新增了按键次数和防水防尘等级要求。

4.3.2  基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，结合行业的先进研发技术和生产技术等内容，增加了产品设计、生产设备及工艺、原材料、零部件、检验检测等内容。

4.3.3试验方法

均明确了试验方法，检测项目均引用现有行业标准试验方法。

4.3.4  检验规则

标准规定了检查和验收、检验项目、取样和检验结果的判定，与行业标准的检验规则保持一致，符合行业规则的一致性。

4.3.5  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容，突出服务时效性。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

本标准起草过程中将主要技术指标与国内外相关标准等相比，稳定、环保、耐用等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，国内外标准比对情况见下表。

| 质量特性 | 指标名称 | 国外先进同行 美国FLUKE | 国内标准 | 高端客户要求 绍兴市柯桥区质量计量检验检测中心 技术指标要求 | 拟制定浙江制造标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JB／T 7392-2006 | JJG 875-2019 |  |  |  |
|  | 准确度等级 | 0.02级 | 0.025级 | 0.02级 | 0.02级 | 0.02级 |  |
| 稳定性 | 回程误差 | 0.02% | 0.025% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 提升 减少因产品结构上的原因带来的示值误差，优化产品性能 |
|  | 稳定性 | 0.02% | 0.025% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 提升 大大减少计量特性随时间变化的程度，提高产品示值准确度 |
| 重复性 | 重复性 | 0.02% | 0.025% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 提升 明显提高产品多次测量结果有一致性，确保测量数据准确 |
| 可靠性 | 实验室温度 | （18~28）℃ | （18~22）℃ | （0~50）℃ | （-10~80）℃ | 提升 很多实验室温度无法达到恒定的20±2℃，而且越来越多的仪表需要现场检测，因此需要提高标准器对温度的适应能力，适用温度范围越宽，适用更多场合检定 |
|  | 高温影响 | （28~50）℃范围内误差增加0.003%FS/℃ | 40℃极限高温时误差符合±0.20% | （25~50）℃范围内误差符合±0.02% | （35~80）℃范围内误差符合±0.02% |  |
|  | 低温影响 | （0~18）℃范围内误差增加0.003%FS/℃ | 5℃极限低温时误差符合±0.15% | （0~15）℃范围内误差符合±0.02% | （-10~5）℃范围内误差符合±0.02% |  |
|  | 电源变化影响 | ±0.02% | ±0.025% | ±0.02% | ±0.01% | ±0.01% | 提升 减少电源供电对仪表产生的影响，提高数据测量准确度 |
|  | 按键次数 | / | / | 50万次 | 80万次 | 新增 保证了产品使用寿命，质量可靠。 |
| 适用性 | 防水防尘等级 | / | / | IP64 | IP64 | 新增 由于适用工况条件不尽相同，可以大大减少产品不受外部因素影响对产品照成不必要的损伤。 |
| 安全性 | 过载压力 | / | / | 1.2FS | 1.2FS | 新增 有效保护传感器，避免在使用过程中可能会出现测量值大于量程的情况，只有设计了过载保护的传感器才能更好的使用，也才能使用得更久 |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的研发设计、原材料、工艺与装备、检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

在“浙江制造”品牌建设工作中，起草工作组坚持“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的理念，在研发设计能力上要求企业注重技术研发人力、设备投入，选择优质原材料、采用最新工艺和设备，组建完备的测试中心，装备完善的测试设备。

标准提出如下要求：

5.2.1  产品设计要求

要求：应采用计算机辅助设计，使用Auto CAD等软件开发产品。设计采用智能程序控制系统。设计新增线性、温度等补偿功能

理由：从产品设计上实现满足用户需求的优质品质，采用个性化设计开展产品研发。

    - 原材料要求

要求：压力传感器外壳材料采用316L不锈钢材质，压力传感器芯体采用高端压阻式或其它具有高可靠性的传感器。

理由：传感器芯体是压力计最核心的部件，直接影响产品稳定性和可靠性。

5.2.3  生产设备及工艺

要求：配置具备过程数字自动化标定系统在不同温度下对数字压力计进行线性修正以及温度补偿等自动化。

理由：实现产品生产智能化，高精度可控。

    - 检验检测

要求：应配置符合JJG 875-2019检定规程7.1.1要求的的标准活塞压力计、压力控制器等检测设备。

理由：既考虑原材料品质检查，也兼顾产品的关键性能检测。

    - 质量承诺

制造商根据用户的需求派专业人员组织或协助设备的安装与调试。

在遵守安装和使用说明书的条件下，整机质保期为60个月，设备质保期内，如因制造质量不良或材料缺陷而发生损坏或不能正常工作时，制造商应负责包修及免费更换零部件，电话服务响应时间为12小时以内，国内上门维修服务响应时间为72小时以内。如因操作不当等其他非质量问题导致的设备故障，制造商应根据客户的需求及时组织或协助维修。质保期满后，制造商应根据用户的需求继续提供服务，并保证备品备件的充足供应。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

标准要求对主要工艺环节暂无绿色环保相关要求，因本产品生产过程不涉及污染排及高能耗。

工艺与装备中过程数字自动化标定系统，体现了智能制造的要求。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

7  社会效益

本标准的制定和实施，重点考虑了高端用户关注的关键技术指标，有利于提高精密数字压力计的使用性能，对于提升我国精密数字压力计质量水平具有引领作用，促进精密数字压力计生产技术水平的进步。本标准中的大部分指标优于国内现行行业标准的要求，特别是按照新的等级进行细化和提升要求，满足客户的不同需求，从使用性能上重点提升使用效果，有利于强化和巩固浙江省企业在该领域的技术优势，推进行业品牌影响力。此外，标准内容结合智能制造、绿色制造提出相关要求，与国内外相关标准对比，具有前瞻性，为行业对标达标提供了技术改进方向，对引领行业高质量发展有重要意义。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  废止现行相关标准的建议

无。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

起草单位将在企业标准信息公共服务平台（https://www.qybz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准不涉及相关专利内容。